**附件1**

首次报价表

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量  单位① | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价  （元）  ③=①\*② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价：（大写）人民币 （小写）¥ | | | | | | | |
| 1.交付使用时间：15天内交付使用。  2.交付地点：采购人指定地点。 | | | | | | | |

**本项目报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。**

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

日期： 年 月 日

**附件2**

第二轮报价表

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量  单位① | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价  （元）  ③=①\*② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价：（大写）人民币 （小写）¥ | | | | | | | |
| 1.交付使用时间：15天内交付使用。  2.交付地点：采购人指定地点。 | | | | | | | |

**本项目报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。**

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

日期： 年 月 日

**附件3**

商务技术响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购要求 | 供应商具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| **商务部分** | | | | |
| 1 | **交付使用时间及地点：**1.交付使用时间：15天内交付使用。  2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | **付款方式：**预付30%，验收合格后10个工作日内付完全款。 |  |  |  |
| 3 | **报价要求：**报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。 |  |  |  |
| 4 | **验收要求：**成交供应商须提供产品注册证、制造商营业执照、供货证明及产品合格证等相关材料。 |  |  |  |
| 5 | **其他要求：**供应商必须承诺自行提供本项目的所有服务内容，不得转让或转包、分包。 |  |  |  |
| **技术部分** | | | | |
| 1 | **一、技术参数**  ★1.通量：36/48人份样本检测。  ★2.温控范围：30～65℃可调。  3.温度分辨率：1℃。  4.温度波动值：±0.5℃。  5.温度均匀性：1℃  ★6.超温保护器：温度高于80℃时断开。  ★7.定位准确性：≤1mm。  ★ 8.摇动结构转速：50r/min。  9.整机工作噪音：≤75dB。  10.工作温度：5～40℃，相对湿度：≤80%。  11.工作电源：AC220V 50Hz 1000VA。  12.主机外型尺寸：约700mm×520mm×400mm大小。  **二、性能特点**  1.设备自动完成分子杂交、洗膜、孵育、显色、结果拍照与判读，可直接对接LIS系统。  ★2.快速：全程实验2小时可自动完成。  ★3.高通量：最高一次可完成36/48人份样本检测。  ★4.准确可靠：杜绝手工操作的偏差。  ★5.温控恒定：采用微电脑控温技术，保证反应区温度准确，均匀，恒定。  6.操作便捷：具备触屏操作，一键开始实验。  ★7.防污染：每份标本独立反应，防止交叉污染。  8.平台通用：适用于HPV分型、地中海贫血基因检测、分枝杆菌菌种鉴定、遗传性耳聋基因检测等多个项目，可提供项目配套检测试剂。 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

日期： 年 月 日